| ICS | 83.060 |
| --- | --- |
| CCS | G 35 |

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

硅橡胶混炼胶 医疗导管用

Silicone rubber compound-Application for medical catheters

(点击此处添加与国际标准一致性程度的标识)

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

`

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的权利。

本文件由中国石油和化学工业联合会提出。

本文件由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会（SAC/TC35）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

硅橡胶混炼胶 医疗导管用

范围

本文件规定了医疗导管用硅橡胶混炼胶的分类和命名、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存等。

本文件适用于制备医疗导管用的硅橡胶混炼胶（以下简称混炼胶）。

本文件中医疗导管是暂时和短期接触类，属于第二类医疗器械。预期的连续使用时间在24小时（含）以上、30日以内。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 528-2009 硫化橡胶或热塑性橡胶　拉伸应力应变性能的测定

GB/T 529 硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（新月型试样）

GB/T 531.1-2008 硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度试验方法　第1部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）

GB/T 2941 橡胶物理试验方法试样制备和调节通用程序

GB/T 28112 硅橡胶中挥发性甲基环硅氧烷残留量的测定

GB/T 32365 硅橡胶混炼胶  分类与系统命名法

GB/T 16886.1-2022 医疗器械生物学评价

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

分类和命名

分类

混炼胶按硅橡胶硫化后的硬度分为五个级别。

a) 30级——硬度为30 Shore A；

b) 40级——硬度为40 Shore A；

c) 50级——硬度为50 Shore A；

d）60级——硬度为60 Shore A；

e）70级——硬度为70 Shore A。

命名

按照GB/T 32365-2015，混炼胶命名采用硅橡胶类别代号、硬度、用途符号表示。

硬度为40 Shore A的医疗导管用硅橡胶混炼胶命名为“VMQ 40 -M”

技术要求

外观

目视无杂质。在25倍放大条件下1平方厘米范围内黑点个数≤5个。

物理机械性能

混炼胶硫化胶的物理机械性能应符合表1的规定。

硫化胶的物理机械性能

| 性能 | 要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 30级 | 40级 | 50级 | 60级 | 70级 |
| 硬度/(Shore A) | 30±3 | 40±3 | 50±3 | 60±3 | 70±3 |
| 拉伸强度/(MPa) ≥ | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 拉断伸长率/% ≥ | 600 | 500 | 350 | 280 | 200 |
| 撕裂强度/(kN/m) ≥ | 15 | 15 | 16 | 18 | 18 |

化学性能

- 5.3.1挥发性甲基环硅氧烷

混炼胶硫化胶挥发性甲基环硅氧烷含量应符合表2的规定。

混炼胶硫化胶中挥发性甲基环硅氧烷含量

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 八甲基环四硅氧烷/质量分数/% | ＜0.1 |
| 十甲基环五硅氧烷/质量分数/% | ＜0.1 |
| 十二甲基环六硅氧烷/质量分数/% | ＜0.1 |

- 5.3.2 溶出物性能

混炼胶硫化胶的溶出物性能应符合表3的规定。

混炼胶硫化胶的溶出物性能

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| PH值变化量 | ≤1.5 |
| 蒸发残留（mg/mL） | ≤0.05 |
| 还原物质(0.002 mol/L KMnO4消耗量)/mL | ＜1.5 |
| 重金属(μg/mL) | ≤1 |
| 紫外吸光度波长（220nm） | ≤0.3 |

生物性能

混炼胶硫化胶应按GB/T 16886.1进行生物性评价。应无生物学危害。

试验方法

外观检查

目视检查杂质；用25倍放大镜检查黑点个数。

硬度

按照GB/T 531.1进行测定。

拉伸强度和拉断伸长率

按照GB/T 528-2009进行测定。采用1型哑铃状试样。

撕裂强度

按照GB/T 529-2008进行测定。采用新月形试样。

挥发性甲基环硅氧烷

按照GB/T 28112进行测定。

溶出物性能

按照附录A进行测定。

生物性能

按照GB/T 16886.1进行生物学评价。

检验规则

检验分类

检验分为型式检验和出厂检验。

型式检验

型式检验项目第5章规定的所有项目。有下列情况之一者，应进行型式检验：

产品定型、转厂生产或停产半年以上重新生产；

正式生产后，如原料、配方、工艺条件改变时；

出厂试验结果与上次型式检验有较大差异时

正常生产时，每两年检。

出厂检验

出厂检验项目应包括外观、硬度、拉伸强度、拉断伸长率、撕裂强度。

组批和抽样

以相同原料、相同配方、相同工艺生产的产品不超过3000 kg为一批。每批随机抽取1 kg混炼胶作为试样。

检验频次

外观为百分百检测；

硬度、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、密度每批抽检。

判定规则

所有检验项目合格，则产品合格。外观不符合即为不合格。其他项目若不符合时，允许加倍抽样对不符合项进行复检。若复检合格，则判该批产品合格；若复检仍不合格，则判该批产品为不合格。

标志、包装、运输和贮存

标志

产品包装表面应标明下列信息:

- 生产制造方名称、地址、电话号码；

- 本文件编号；

- 产品名称、型号、批号；

- 净质量；

- 生产日期、保质期。

包装

产品采用包装箱包装。包装箱内应附有质量证明文件。

运输

产品运输过程中应避免雨雪淋袭、日光曝晒，严禁与油类、酸、碱等接触。

贮存

产品应贮存在阴凉、干燥、通风的场所。防止日光直接照射，并应隔绝火源，远离热源。

在符合本文件包装、运输和贮存条件下，本产品自生产之日起，贮存期为一年。

附  录  A

（规范性）

溶出物试验

A.1 检验液制备

取8g硫化胶，切成10mm的小段，用蒸馏水洗涤至少3次，将试样置磨口瓶中，加蒸馏水100mL，并使蒸馏水浸没试样，然后放入压力蒸汽灭菌器在121℃±2℃下1h后取出,冷至室温。与同批蒸馏水经同样处理作空白对照液。

A.2 pH 值

取检验液与空白对照液,用酸度计分别测试pH值,确定两者之差是否符合表3规定。

A.3 蒸发残留

取检验液与空白对照液各20mL,分别置于已恒重的蒸发皿中,在水浴上蒸干,并在105℃恒温箱中干燥2h,冷却至室温称重。确定检验液与对照液的蒸发残留之差是否超过1.0mg。

A.4 还原物质

在磨口锥形瓶内加玻璃珠数粒、蒸馏水100mL、硫酸(用1体积的硫酸稀释到3体积，下同)5mL及高锰酸钾液(0.002mol/L)5mL。煮沸5min弃去混合液，用水冲洗至少3次。取检验液20mL，置于上述锥形瓶内,加硫酸5 mL,准确加入高锰酸钾液(0.002mol/L)10 mL，煮沸5min，立即加入草酸钠液(0.002mol/L)15mL，脱色后趁热用高锰酸钾(0.002mol/L)滴定至微红色。取20mL对照液，按同样方法进行对照试验。确定检验液和对照液所消耗的高锰酸钾溶液量之差是否符合表3规定。

A.5 重金属

A.5.1 精密称取经105℃干燥至恒重的硝酸铅0.1598g，置1000mL量瓶中，加硝酸5mL与蒸馏水50mL溶解后，用蒸馏水稀释至刻度，摇匀，作为贮备液(100μg/mL)。

A.5.2 临用前精确量取贮备液10mL,置100mL量瓶中,加水稀释至刻度,摇匀,即得含铅量为10μg/mL的标准铅溶液。

A.5.3 取检验液15mL，置于比色管内，加氢氧化钠试液5mL，硫化钠试液5滴，摇匀，与标准铅溶液1.5 mL同样处理后并加对照液至同样刻度的溶液比较颜色的深浅。

A.6 紫外吸光度

将检验液通过孔径为0.45μm的滤膜进行过滤,以避免漫射光干扰。在制备后5h内,将该溶液放入1cm的比色池中，空白液S0放入参比池中，用紫外分光光度计测定220nm波长处的吸光度。确定是否超过表3规定。